**临时起搏器参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 起搏模式 | AAO, AAI, AAT, VOO,VVI,WT高频起搏， 紧急起搏和OSO |
| 电压 | 0.1- 20V |
| 感知灵敏度 | 0.1- 20mV |
| 起搏频率 | 40 180ppm |
| 高频起搏频率 | 40- 1000ppm预设频率400ppm爆发式或持续性起搏松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止起搏器继续以先前设定的模式和频率起搏 |
| 紧急起搏模式 | VOO/10V/80ppm |
| 不应期 | 400ms- 300ms for AXX模式250ms for VXX模式 |
| 频率奔放保护 | 有，取决于心律设置 |
| 噪声监测 | 125ms自动切换AOO/VOO模式 |
| 报警 | 高/低阻抗心率报警(> 150ppm)电池和后备电源噪声自检或系统错误 |

附:相配的电极线