**动态心电图检查仪参数**

**记录盒**

1、记录盒要求小巧，重量轻，导联线柔软可靠；

2、记录盒抗干扰能力强，采样精确；

3、共模抑制比大于等于80db；

4、心电采样 率大于等于300点/秒；

5、A/D大于等于16bit；

6、记录时间可达48小时，非片段压缩型；

7、记录盒为三通道记录起搏（3+1通道）。

**软件功能**

1、数据回放加自动分析快速；

2、模板分类包括：伪差、室上性、室性、起搏模板；

3、具有模板再拆分功能；

4、对数据有重分析功能；

5、具有自动检测房颤、房扑功能；

6、起搏分析功能；

7、心率变异分析功能；

8、T波电交替分析功能；

9、软件能兼容分析医院现有记录盒数据或免费提供解决方案