犍为县人民医院询价采购项目技术参数及商务要求

（实质性要求）

1、包1

- 一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科电钻（空心钻） | 把 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 1 | 骨科电钻（实心钻） | 把 | 2 | 5000 | 10000 |  |
|  |  |  |  |  | 18000 |  |

- 技术参数要求：

骨钻（实心钻）技术参数

| 配置 | 主要组成内容 | 主机、充电器、电池 |
| --- | --- | --- |
| 主要技术性能指标 | 主机 | 输出功率：150W |
|  |  | 温升：≤25℃ |
|  | 充 电 器 | 输入电压：交流 110-220V，50-60Hz |
|  | 充电电池 | 电压：14.8V |
|  |  | 电池容量：3000mAh |
|  |  | 电池属性：环保安全锂电池 |
|  |  | 充电时间：2小时左右 |
| 技术数据 | 空载转速 | 0-1100 转/分 |
|  | 空载噪声 | ≤65dB（A） |
|  | 径向跳动 | ≤0.15mm |
|  | 额定扭矩 | 5.5N.m |
|  | 冲击扭矩 | 10.5N.m |
|  | 夹持范围 | 0.8-7.9mm |

骨钻（空心钻）技术参数

| 配置 | 主要组成内容 | 主机、充电器、电池 |
| --- | --- | --- |
| 主要技术性能指标 | 主机 | 输出功率：150W |
|  |  | 温升：≤25℃ |
|  | 充 电 器 | 输入电压：交流 110-220V，50-60Hz |
|  | 充电电池 | 电压：14.8V |
|  |  | 电池容量：3000mAh |
|  |  | 电池属性：环保安全锂电池 |
|  |  | 充电时间：2小时左右 |
| 技术数据 | 空载转速 | 0-1100 转/分 |
|  | 空载噪声 | ≤65dB（A） |
|  | 径向跳动 | ≤0.15mm |
|  | 额定扭矩 | 5.5N.m |
|  | 冲击扭矩 | 10.5N.m |
|  | 夹持范围 | 0.8-7.9mm |
|  | 空心直径 | ≤4.2mm |

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后15日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥2年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

四、是否专门面向中小企业：否

2、包2

- 一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人转运车 | 台 | 2 | 4000 | 8000 |  |

- 技术参数要求：

1.平车面尺寸：1920*640/720±10mm

2.升降高度：520-810±10mm

3.净重83kg， 最大承重 250kg

车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。

4.护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。

背部起背采用气弹簧式起背，背部起升0-65°±5°，操作简便，可单手操作。

5.头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。 车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液.。

6.整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-810±10mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

7.脚轮为4个中控脚轮，直径150mm。

8.辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。

病人转运车配置清单

车体                          1张

两大护栏                      1套

垫子                          1张

轮子                          4个

输液杆                        1个

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后15日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥1年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

四、是否专门面向中小企业：否